重庆市巴南区第二人民医院

采购需求

我院拟购买低速离心机1台，主要功能参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院财务科—采购组。

- 主要功能参数

低速离心机

1、机壳采用特殊ABS材料外壳，内置保护装置，简洁紧凑，噪音低，易清洁；具有额外减震功能设计；

2、采用先进的CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心力；

3、免维护无刷电机，速度范围0~4000rpm，精确度10rpm；

4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10g，时间控制：0-99分钟，精度1秒；

5、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行；

6、微电脑按键操作，液晶屏显示，设计人性化，操作简单易学；

7、内置专业PRP/CGF/PRGF/IPRF/APRF/自由调节程序/六种专用变速程序，调取方便，一键式操作，无需调整参数，简单易用；可适用10ml注射器、5ml/8ml/10ml等多种PRP专用试管分离，可适用于本院现有真空采血管，一机多用。应用于种植、牙周、颌面外科、根尖手术等，如GBR，上颌窦提升、种植体周围炎、即刻种植、拔牙后快速再生、位点保存、美学区种植、上额窦膜修补、吸收性骨膜代替等等。

8、运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转；

9、具有国家认证ISO9001和13485:2015质量管理体系认证证书；

10、最高转速：≥4000r/min

11、最大相对离心力：≥2200xg

12、最大容量：≥8×15ml

13、电机：免维护无刷电机

14、定时范围：1~99min，离心过程倒计时显示

15、噪声：≤50dB(A)

16、电源：AC220v 50Hz 5A

17、外形尺寸：≤320×270×220mm(L×W×H)

18、重量：≤37kg

19、配置转子：8*15ml角转子

二、商务要求

1.合同生效后，30个日内完成交货。

2.自项目验收通过之日起质保2年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、彩页、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市巴南区第二人民医院采购组办公室，联系人：吴老师，电话：023-62867363。

有意向参与的供应商请于2025年8月8日前提交资料。本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市巴南区第二人民医院

财务科—采购组