重庆市巴南区第二人民医院

2026年新增医用耗材遴选采购文件（第一批）

为了更好地服务患者，满足医疗事业发展的需要，我院需遴选以下医用耗材一批，欢迎资质齐全、信誉良好，有供应能力，且符合条件的供应商报名。

- 拟采购医用耗材（器械）名称及要求清单

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 规格 | 最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外周切割球囊 | 1.用于治疗外周动脉狭窄或闭塞性病变，尤其适用于纤维化、钙化或顽固性狭窄的血管。 2.规格：切割球囊直径2.0-8.0mm 3.材质：囊体是改性尼龙PeBax材质 ，刀片属性钢 4.纵向装有3-4列分段或者整体刀片 5.大规格球囊采用四翼以上折叠方式 6.刀片高度0.13mm-0.22mm 7.极细头端外经0.021-0.035”以上 | 全型号 | 根 | 5800 | 需提供样品 |
| 2 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 1.用于外周血管系统狭窄的扩张，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄。 2.可以有效减少动脉治疗时补救支架的植入，提高患者术后生活质量； 3.可以通过独特镍钛丝约束，限制性扩张，横丝约束，形成囊凸、减压槽，分散轴向和径向应力，提供可控、均匀扩张，实现斑块重塑，减少夹层；纵丝优先接触病变，实现低压聚焦扩张，提高管腔获得率。 | 全规格 | 根 | 9214 | 需提供样品 |
| 3 | 栓塞弹簧圈 | 1.适用于栓塞手术中阻塞或减缓外周血管系统中的血流流速。 2.互锁臂结构提供可控释放，允许回撤和重新定位； 3.包含18、25、35三系列，覆盖多种尺寸规格，可适配不同病变部位及栓塞需求。线圈长度至少能够到达60cm，最大成圈直径可达25mm。 4.纤毛致密，能够有效阻断血流，能提供2D，3D等形状供不同病变的选择。 5.线圈为铂钨合金材质，能够在3.0T和1.5T的 MRI安全扫描； 6.具有涤纶纤维，可促进血栓形成； 7.具有多种塑型形状，以满足不同病变位置的栓塞要求。 | 全规格 | 套 | 6000 | 需提供样品 |
| 4 | 透明质酸试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1350 |  |
| 5 | 三型前胶原N端肽试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1350 |  |
| 6 | IV型胶原试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1350 |  |
| 7 | 层粘连蛋白试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1350 |  |
| 8 | 全段甲状旁腺激素试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1861 |  |
| 9 | 降钙素试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1900 |  |
| 10 | 骨钙素试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 800 |  |
| 11 | 总¦型胶原氨基端延长肽试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 3600 |  |
| 12 | 25羟基维生素D试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1300 |  |
| 13 | β-胶原特殊序列试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 2900 |  |
| 14 | 肾素测定试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1100 |  |
| 15 | 醛固酮测定试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1100 |  |
| 16 | 皮质醇测定试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1775 |  |
| 17 | 促肾上腺皮质激素测定试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1990 |  |
| 18 | 人免疫球蛋白E测定试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1365 |  |
| 19 | 促甲状腺素受体抗体试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 1011 |  |
| 20 | 甲状腺球蛋白试剂盒 | 新产业全自动化学发光免疫分析系统配套试剂 | 100测试/盒 | 盒 | 947 |  |
| 21 | （血）氨测定试剂盒 | 1.包装规格：50ml(1x50ml);360ml(6x60ml )； 2.配有厂家配套校准品； 3.检测方法：谷氨酸脱氢酶法； 4.测量精密度：批内CV≤10.0%，批间相对极差≤10.0%； 5.准确度：回收率应在（100±20%）范围内； 6.分析灵敏度：样本浓度为120umol/L时，吸光度变化率应不小于0.0100； 7.产品效期：试剂在 2～8℃避光 保存可稳定 1 年。打开包装后， 2～ 8℃避光可保存一个月。 | 50mL(1×50mL);校准品:1mL | 盒 | 158 |  |
| 22 | α1微球蛋白试剂盒 | 1.包装规格：150ml (试剂1:2x60ml+试剂2:1x30ml); 2.配有厂家配套校准品； 3、检测方法：胶乳增强免疫比浊法； 4.、测量精密度：批内CV≤10.0%，批间相对极差≤10.0%； 5、准确度：回收率应在（100±15%）范围内； 6、分析灵敏度：样本浓度为20.0mg/L时，吸光度差值应在≥0.0060； 7、产品效期：试剂在 2～8℃避光 保存可稳定 18个月。打开包装后， 2～ 8℃避光可保存一个月。 | 150mL(试剂1:2×60mL+试剂2:1×30mL);校准品:1mL | 盒 | 1360.15 |  |
| 23 | β淀粉样蛋白检测试剂盒 | 1.包装规格：1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒、500人份/盒。 2.组成部分：试纸条、干燥剂、一次性塑料吸管。 3.检测方法：胶体金侧向免疫层析法（多肽与抗体夹心法） 4.膜条宽度：4.0mm±0.5mm。 5.爬行速度：不低于10.0 mm/min。 6.检出限：最低检出限为0.7 ng/mL。 7.重复性：检测重复性参考品10次，显色强度一致。 8.准确度：检测阳性参考品，显色结果阳性；检测阴性参考品，显色结果阴性。 9.检测体积：尿液样本80-120ul（4滴）。 10.检测环境：20-35℃。 11.检测时长：10-15分钟。 12.判定方法：无需设备，肉眼可读。 13.产品有效期：4-25℃保存18个月。 14.无创、便捷、高效 | 25人份/盒 | 盒 | 110 |  |
| 24 | DNA倍体染色液 | 1.用于人体组织样本、细胞样本中细胞核DNA的染色。 2.产品描述/主要组成成分：由硫堇、亚硫酸氢钠、叔丁醇、蒸馏水和盐酸组成。 3.型号规格/包装规格：A型：100mL/瓶/100人份。 4.适用于细胞DNA倍体定量分析设备（型号：iMICM-PathSCAN-24A）。 | A型:100mL/瓶/100人份 | 瓶 | 11500 |  |
| 25 | 清洗液 | 1.用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。2.产品描述/主要组成成分:乙醇和异丙醇。3.型号规格/包装规格:2瓶/盒/100人份。4.适用于细胞DNA倍体定量分析设备(型号:iMICM-PathSCAN-24A)。 | 2瓶/盒/100人份 | 盒 | 400 |  |

二、报名须知

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得在本项目中同时参与报名。

- 2.从发出公告起，请符合要求且能提供采购医用耗材（器械）名称及要求清单的投标人于2026年6月10日17:00前将相关报名资料提交至医院采购办，逾期不接受相关资料。

3.投标企业于2026年6月10日17:00前向采购人缴纳投标保证金3000元，报名时持银行划款回单。投标保证金的退还时间：在发布结果公告后5个工作日内无息原路退回未中标人，中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内无息原路退回。缴纳账户信息如下：

名称：重庆市巴南区第二人民医院

单位地址：重庆市巴南区花溪街道办事处花溪新村18号

开户行：工行重庆市分行李家沱支行

账  号：310009201090302

- 三、遴选要求

医院组织专家主要对投标产品的价格、参数和样品，结合商务、药交所挂网情况等内容进行综合评审。

- （一）产品部分

- 1.首次挂网时间为不少于5个工作日，如每个产品投标企业不满足三家，将进行第二次挂网（挂网时间为3个工作日），如仍不满足三家，将进行第三次挂网（挂网时间为3个工作日）。若出现同厂产品多公司报价一致或同一耗材待选产品报价一致的情况，由报价企业现场进行二次报价。若后续还存在遗漏产品需要采购，可在中标公司中进行报价遴选。

- 2.投标企业报价不得高于限价，报价高于限价的则报名无效。

3.投标企业准备好所投产品样品或产品介绍资料，请将每个样品用标签纸贴好，填好对应投标的产品序号、投标企业名称和产品名称，在报名投标时一并提供。

- （二）投标（销售）企业资质要求

1.投标企业应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（检查内容：基本资格条件承诺函）。须提供以下资质证明文件资料：

（1）取得重庆药品交易所注册会员资格，提供在重庆药品交易所会员截图。

（2）投标企业《营业执照》和产品生产企业《营业执照》。

（3）投标企业法定代表人身份证明书、法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

（4）投标价格、质量及售后服务保证书、诚信守法承诺书（必须由投标企业法定代表人签字并加盖公司公章）及产品介绍、彩页资料等材料。

（三）所投产品属于医疗器械的，投标企业须提供以下资质证明文件

1.投标企业《营业执照》和《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。

2.产品生产企业《营业执照》和相应的《第一类医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》。

3.根据产品所对应的医疗器械类别提供相应的《第一类医疗器械备案凭证》或《医疗器械注册证》及其附件。

4.投标企业法定代表人身份证明书、法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

5.投标价格、质量及售后服务保证书、诚信守法承诺书（必须由投标企业法定代表人签字并加盖公司公章）及产品介绍、彩页资料等材料。

6.签订合同前提供中标产品生产企业委托代理经销授权书（须加盖中标人鲜章）（进口产品须由委托单位法定代表人签字或盖章）。

（四）其他要求

1.投标企业近两年内二级及以上医院医用器械配送合同，如有请提供。

2.投标企业提供组织架构图，投标人与投标授权代表投标前半年社保缴纳情况。

3.仓储能力，提供仓库资料证明（产权或者租赁合同）；配送服务：提供车辆资料证明（行驶证或者租赁合同），专业人员资质证明。

四、成交产品的质量要求

1.中选人应按照国家相关要求，做好产品质量管控，对提供医用耗材质量负全责。所提供产品必须确保有效期在6个月及以上，不可提供过期或即将过期的产品。若未按约定提供有效期不足半年、即将过期的产品且不退换的，或提供过期产品的，医院有权随时终止合同。

2.中选人首次供应产品和更换批次产品时须提供相应产品的注册证、生产许可证、合格证明等相关证明材料。

3.提供的产品的运输符合国家规范要求，采购人按产品相关验收规定进行验收，对验收不合格产品，供应商无条件更换合格品。

五、商务要求

1.供应商须按要求提供各相应品牌的产品，通过重庆市药品和医用耗材招采平台订单采购，供应商所提供产品价格不得高于合同约定价，且不得高于每批采购时重庆市药品和医用耗材招采平台近一年最低成交价或挂网限价。

2.交货时间与交货地点：供应商收到医院采购订单计划后，次日起72小时内送货到医院指定交货地点，由采购人组织验收。

- 3.报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、配送费、术中跟台服务、各种税费等全部费用）。

4.付款时间：采购人验收产品后，成交供应商提供发票后，采购人根据重庆药品交易所规定和医院内控制度要求及合同约定，每月对账后进行结算。

5.若中选产品有厂家断货或停货等特殊情况时，供货商必须提前3个月书面告知采购人，并备好缺货期间的货源，如未提前通知采购人导致缺货的经济损失、医疗纠纷赔偿等由中选人承担，采购人有权向中选人索赔，并可终止合同。

6.采购人库存临近效期3个月的医用耗材，供应商无理由免费退换。

7.如国家相关耗材监督部门抽检耗材，所抽检耗材由成交供应商负责提供。

8.成交供应商应充分考虑采购人作为特殊行业在应急时的需求，提供应急配送保障措施方案，提供24小时售后服务电话，如采购人有应急需求，供应商应积极配合采购人在24小时内完成产品配送。

9.成交供应商必须于24小时内完善采购人使用产品所有的手续，如未在规定时间内完成相关手续导致的后果，由中选人承担。

10.成交供应商提供产品须与响应文件一致（品牌、规格、价格），若提供产品与响应文件有差异，且未经采购人确认的，采购人有权单方面取消其成交资格。

11.如患者使用中选人提供的医用耗材后，因产品质量问题引发医疗纠纷时，中选人无条件免费提供同等规格和材质的医用耗材，并赔偿因此给采购人和患者造成的损失。中选人负责提供由专业机构出具的涉事产品质量鉴定报告。

12.中选人须具有满足采购人临床备货需求的能力，使用中发现非院内感染而受污染的材料，中选人需无条件更换。

13.合作期间如遇政策性文件或医院业务发生变化，则按政策性文件及医院决策执行。合同期满后，如涉及到产品后续售后及服务的，供货商应继续无条件服务至所有产品后续事宜结束，否则，中选人将不得参与医院以后的任何采购项目。

14.本次遴选结果，采购人有权根据实际情况无条件提前终止项目供应服务，成交供应商应无条件遵从。

- 六、其他须知

1.凡报名的按重庆市医疗服务收费标准可单独收费医用耗材需提供重庆物价收费依据、标准收费项目名称、标准物价编码，医用耗材国家医保分类码（C开头27位）和重庆医疗目录编码（27位，提供在重庆医保两定系统查询的清晰截图或重庆市药交平台成交记录截图，按产品序号及名称注明与排序，截图可打印或拷贝电子档）（若提供虚假信息造成医院损失的，医院将追究相关经济和法律责任）。

2.实施期限：本批耗材采购合同为期3年，一年一签（第一年、第二年结束年度考核合格签下一年合同）。若本采购实施期限到期日，采购人新一轮遴选采购工作未结束，则实施起自动延续至采购人新一轮遴选采购工作结束，采购人新一轮遴选采购合同签订之日即本项目延续采购终止之日。

3.合同签订前按中标企业中标产品项目一年预估采购金额的5%收取履约保证金。合同履行完毕，按合同约定条款5个工作日内无息原路退回。

4.中选企业收到采购人中标通知书后，30日内与采购人签订书面合同，和重庆市药品和医用耗材招采管理系统器械合同。

5.未按时签订书面合同和重庆市药品和医用耗材招采管理系统器械合同将不退还投标保证金。

七、投标文件资料装订目录（需密封成册）

1.投标人报名表(须提供电子版且单独封装，如与纸质版不一致，后果自负)

2.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

3.基本资格条件承诺函、社保缴纳证明

4.投标人在重庆药品交易所会员截图

5.商务条款差异表

6.投标产品3家及以上近两年内在二级及以上医院使用的凭证

7.产品全套资质、及产品介绍、彩页资料

8.投标可单独收费耗材国家医保码（27位）在重庆两定系统的实时截图（每张截图标明投标产品序号）

9.收费依据

10.质量及售后服务保证书、诚信守法承诺书（必须由投标企业法定代表人签字并加盖公司公章）、应急配送保障措施方案等材料。

11.配送服务相关资料（投标企业近两年内二级及以上医院医用器械配送合同）

12.产品样品清单

以上资料提供加盖公章（鲜章）的原件或复印件。

附件：1.法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式）

2.基本资格条件承诺函（格式）

3.医用耗材遴选投标人报名表

4.商务条款差异表

5.产品样品清单

6.收费依据

医学装备科（技术参数）：李老师、周老师，023-62867396

采购办（采购文件）：刘老师、李老师，023-62867363

重庆市巴南区第二人民医院

2026年6月4日

附件1

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆市巴南区第二人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆市巴南区第二人民医院：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报名、遴选等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

附件2

基本资格条件承诺函（格式）

致重庆市巴南区第二人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在本项目合同签订前后随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

4.我方参与本次投标活动无串通投标行为、无提供虚假证明材料投标行为。若经发现采购人发现我方有串通投标行为、提供虚假证明材料投标行为，无条件接受采购人的依法依规处理。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

| 医用耗材遴选投标人报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名单位（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名项目名称 |  |  | 重庆市巴南区第二人民医院2026年新增医用耗材遴选采购（第一批） |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名单位联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  | 法人身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 报名日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 联系人地址 |  |  |  | 联系人身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 产品清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品序号 （为遴选清单中的序号） | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 报价（药交所价格） | 报价（备案采购价格） | 产品药交所编码 | 国家医保码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （注：以上表格可加页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

附件4

商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 遴选商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）              （签字或盖章）

年     月     日

附件5

产品样品清单

| 编号 （自编号） | 产品序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 样品份数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：以上表格可加页）

附件6

收费依据

采购项目名称：

| 序号 | 耗材名称 | 重庆物价收费依据（填“有”或“无”） | 耗材对应标准主项目收费名称 | 标准物价编码 | 医保属性（甲、乙、丙类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：以上表格可加页）